# SGS

Протокол испытаний на электромагнитную совместимость

Протокол испытаний No. Заявитель:

# Изготовитель:

Название изделия:

Название модели:

Серийный номер:

Директива: Стандарт:

Дата выпуска: Дата испытания Период испытания Результат

TE-09-0705-EC0082

HANMED Co., Ltd.

#112 Gimhae Bio Medical Center (био-медицинский центр), 155-1, Nogso-ri, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do. Корея

HANMED Co., Ltd.

#112 Gimhae Bio Medical Center (био-медицинский центр), 155-1. Nogso-ri, Juchon-myeon. Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Корея

Ортопедическое устройство

# KNX-7000

# Прототип

Директива по медицинским устройствам 93/42/EEC (ЕЭС)

EN 60601-1-2:2007 EN 55011:2007 IEC 60601-1-2:2007 CISPR 11:2003+A1:2004

28 августа 2009,

24 июля 2009

10-13 августа 2009 г,

положительный результат

Настоящий протокол относится только к изделию, указанному в заголовке протокола и изготовленному в указанном месте.

Результаты испытаний относятся только к конкретному оборудованию и функциональным возможностям, описываемым в настоящем протоколе  испытаний.

# Испытано:

Утверждено:

инженером Seung-bum Cho/EMC(ЭМС)

главным инженером Min-seob Shim

фирма "SGS Tesco Korea Co." (Корея),

# 'Настоящий протокол испытаний нельзя воспроизводить по частям без письменного разрешения S

# TES-D05-O2/2

# ОГЛАВЛЕНИЕ

- ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОНГО УСТРОЙСТВА	3

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПЫТАНИИ	4

- ИСПЫТАНИЕ НА КОНДУКТИВНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ	7

- ИСПЫТАНИЕ НА ИЗЛУЧЕНИЕ	11

- ИСПЫТАНИЕ НА ЗАЩИЩЁННОСТЬ ОТ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА	14

- ИСПЫТАНИЕ НА ЗАЩИЩЁННОСТЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ВЧ	17

- ИСПЫТАНИЕ НА ЗИЩИЩЁННОСТЬ БЫСТРЫХ ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ	20

- ИСПЫТАНИЕ НА ЗАЩИЩЁННОСТЬ ОТ ВЫБРОСОВ (БРОСКОВ) ТОКА	22

- ИСПЫТАНИЕ НА ЗАЩИЩЁННОСТЬ ОБЩЕГО РЕЖИМА ВЧ	24

- ИСПЫТАНИЕ НА ЗАЩИЩЁННОСТЬ ОТ ПРОВАЛОВ И ПРЕРЫВАНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ	26

- МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ	28

3.10	ИСПЫТАНИЯ НА ГАРМОНИКУ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ И МЕРЦАЮЩУЮ ЭМИССИЮ	30

- ФОТОГРАФИИ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА	34

- ОПИСАНИЕ МОДИФИКАЦИИ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА 	37

| 1. Общее описание ОРТОПЕДИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА |
| --- |
| 1.1 Заявитель |
| Название фирмы | : "HANMED Co., Ltd." |
| Адрес | : #112 Gimhae Bio Medical Center (био-медицинский центр), 155-1, Nogso-ri, Juchon-myeon, : Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Корея |
| 1.2 Изготовитель |
| Название фирмы | : "HANMED Co., Ltd." |
| Адрес | : #112 Gimhae Bio Medical Center, 155-1, Nogso-ri, Juchon-myeon, : Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Корея |
| 1.3 Основное описание ОРТОПЕДИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА |
| Название изделия | : Ортопедическое устройство |
| Название модели | : KNX-7000 |
| Серийный номер | : Прототип |
| Номинальное входное значение | : AC (перем. ток) 100 ~ 240 В , 50/60 Гц |

# 2. Общие сведения об испытании

# 2.1 Испытательное предприятие

# Настоящее испытание было проведено фирмой "SGS Tesco", Корея.

Место проведения испытания: 413-15, Gomae-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Корея ТЕЛ : 82-31-8005-6020, ФАКС : 82-31-8005-6025

# 2.3	Описание модификации ОРТОПЕДИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА

Используются ферритный сердечник и шумовой фильтр (Смотри фотографию на стр. 37 ~ 38 оригинала)

# 2.4	Вариации (изменения), включённые в настоящий протокол

(нет данных)

# 2.5	Дополнительные сведения, относящиеся к испытанию

Результаты испытания относятся только к конкретному испытанному образцу и к функциональным возможностям, описываемым в настоящем протоколе испытаний. Настоящий протокол можно воспроизводить полностью. Частичное воспроизведение можно осуществить только с письменного разрешения  фирмы "SGS Tesco", Корея.

# 2.6	Условия испытания

# Рабочий режим ОРТОПЕДИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ  УСТРОЙСТВО  было испытано в соответствии со следующими рабочими режимами, предусмотренными в спецификациях, предоставляемых изготовителем, и были указаны худшие эмиссии (выделения).

| Рабочие режимы | Режим худшего случая |
| --- | --- |
| ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО установило нормальную работу посредством программы. |  |

# 2.7 Метод защищённости (иммунитета)

Наблюдение за дисплеем и рабочим состоянием.

# Компоновка испытательной  системы на ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ  УСТРОЙСТВО  и внешних периферийных устройствах

Силовой кабель,    	сигнальный кабель

# AC (переменный ток) 230 В

# ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ

# УСТРОЙСТВО

СИСТЕМА PC (ПК)

# ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО

2.8 Описание испытательной системы

# Тип используемого периферийного оборудования:

| Наименование | Название модели | Серийный номер | Изготовитель |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК | Нет сведений | Нет сведений | Нет сведений |
| Монитор | MY19PS | N960HVCQA12596F | "SAMSUNG ELECTRONICS" |
| Клавиатура | TGK-7500 | 165856846000969 | "Goldland Electronics.,Ltd." |
| Мышка | AN3050 | Нет сведений | "AIONTECH CO., LTD." |

# Тип используемых кабелей:

| Устройство от | Устройство к | Тип кабеля | Длина (м) | Тип экрана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО | Мощность переменного тока | Силовой | 1,8 | Unshield |
| ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО | ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО | Сигнальный | 2,0 | Unshield |

# Характеристика критериев

Не допускаются следующие деградации, связанные с основными эксплуатационными качествами и безопасностью:

- Отказы компонентов

- Изменения программируемых параметров

- Сброс до заводских значений по умолчанию (предварительные установки изготовителя)

- Изменение рабочего режима

- Сигнал о перегорании предохранителя

- Прекращение или прерывание любой намеченной операции даже, если это сопровождается аварийным сигналом

- Инициирование любой не намеченной операции, включая не намеченное или неконтролируемое движение даже, если это сопровождается аварийным сигналом

- Погрешность показываемого численного значения, достаточно большая, чтобы повлиять на диагностику или обработку

- Шум на форме волны, в которой артефакт мешал бы диагностике, обработке или мониторингу

- Отказ устройства автоматической диагностики или обработки и систем диагностики или обработки даже, если это сопровождается аварийным сигналом

# 3.1 Испытание на кондуктивное излучение

Напряжения помех у сетевой клеммы измерялись на частоте от 150 кГц до 30 МГц с шириной полосы частот 9 кГц на клемме силового входа 230 В переменного тока. ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО помещалось на  неметаллической стойке в экранированной камере 0,8 метра над горизонтальной плоскостью, как показано на фотографии испытательной установки. Интерфейсные кабели и позиционирование оборудования изменялись в пределах разумных применений для определения положения, вызывающего максимальные кондуктивные излучения.

# 3.1.1	Условие испытания

: от 150 кГц до 30 МГц

:	EN 60601-1-2:2007

:	EN 55011:2007 группа 1, класс A

:	10 августа 2009

:	(21 ± 1) °C / (43 ± 2) % отн. влажности

:	AC 230 V / 50 Hz

Испытание диапазона частот

Стандартный метод испытания

Дата испытания

Температура/влажность

Входное напряжение

# 3.1.2	Стандарт испытания.

| Диапазон частот (МГц) | Предел дБ(/#) |
| --- | --- |
|  | Квази пик | Средний пик |
| 0,15 ~ 0,5 | 79,0 | 66,0 |
| 0,5 ~ 30 | 73,0 | 60,0 |

3.1.3 Список испыт. оборуд-я

| Вид оборудования | Модель | Изготовитель | Серийный № | Срок | Использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-ЛИНЕЙНАЯ СЕТЬ V | ENV216 | R&S | 100415 | 2010.06.22 | да |
| ПРИЁМНИК ИСПЫТАНИЯ EMI | ESUB | R&S | 100128 | 2010.01.19 | да |
| ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИМПУЛЬСА | ESH3-Z2 | R&S | 100850 | 2009.09.14 | да |

3.1.4  Результат испытания на кондуктивное излучение

# Результаты испытания: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ

# Ниже приводятся листки данных испытания.

| Частота | C.F. | Фаза | Режим квазипика | Средний режим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предел | Результат | Запас | предел | Результат | Запас |
| [MГц] | [дБ] | [N/L1] | дБ[uV] | дБ[uV] | дБ[uV] | дБ[uV] | дБ[uV] | дБ[uV] |
| 5,310 | 19,5 | L1 | 73,0 | 59,0 | 14,0 | 60,0 | 36,0 | 24,0 |
| 5,574 | 19,6 | N | 73,0 | 58,1 | 14,9 | 60,0 | 36,3 | 23,7 |
| 6,378 | 19,6 | L1 | 73,0 | 60,9 | 12,1 | 60,0 | 36,6 | 23,4 |
| 6.634 | 19,6 | N | 73,0 | 62,0 | 11,0 | 60,0 | 35,8 | 24,2 |
| 7,534 | 19,6 | L1 | 73,0 | 61,5 | 11,5 | 60,0 | 38,4 | 21,6 |

# Примечания:

- C.F (поправочный коэффициент) = коэффициент LISN  + потеря в кабеле + потеря в ограничителе        импульса / результат = уровень чтения (показания) + C.F

- Были исследованы все режимы работы, и указываются излучения худших случаев.

- Неопределённость измерения примерно устанавливается при ± 3.76 дБ.

Неопределённость измерения указана с уверенностью 95.45 % с коэффициентом запаса, k=2.

4.	Смотри график измерения на следующей странице оригинала.

150k	300 400500      800 1M	2M     3M   4M 5M 6     8 10M	20M    30M

Frequency in Hz

<N LINE>

80

0

150k	300 400 500      800 1M	2M     3M   4M 5M 6     8 10M	20M    30M

Frequency in Hz

<L1 LINE>

# 3.2 Испытание на излучение

Излучаемые помехи от 30 МГц до 1 ГГц измерялись с шириной полосы 120 кГц как для вертикальной, так и горизонтальной поляризации измерительной антенны по методам, определяемым в стандарте EN 60601-1-2:2007. ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ  УСТРОЙСТВО помещалось на неметаллический стол в полубезэховой камере на 0,8 метра выше горизонтальной плоскости, и расстояние измерения от измерительной антенны до центра ОРТОПЕДИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА устанавливалось на 10 м, как показано на фотографии испытательной установки. Измерительная антенна регулировалась по высоте в диапазоне от 1 м до 4 м для достижения максимального излучения. Интерфейсные кабели и положения оборудования менялись в пределах разумных применений для определения положений, вызывающих максимальные излучения.

# 3.2.1 Условие испытания

Испытание диапазона частот Стандартный метод испытания

Дата испытания Температура/влажность

# 3.2.2  Стандарт по испытанию

: от 30 MГц дo 1 ГГц : EN 60601-1-2:2007

EN 55011:2007 группа 1, класс A :    10 августа 2009 :   (29 ± 1) °C / (52 ± 2) % отн. вл.

| Диапазон частот (MГц) | Предел |
| --- | --- |
|  | Квази пик дБ(/W/m) |
| 30 ~ 230 | 40 |
| 230 ~ 1 000 | 47 |

# 3.2.4 Результат испытания на излучение

Антенна:   горизонтальная / вертикальная

Расстояние:   10 м

Результаты испытания: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ

Ниже приводятся листки данных об испытании.

| Частота | Квазипик | Высота антенны (cм) | Полярность | Положение поворотной платформы (гр.) | Корр. | Запас | Предел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (MГц) | dB(uV/m) |  |  |  | (дБ) | (дБ) | дБ(uV/m) |
| 42,12 | 33,7 | 180 | V | 200 | -24,4 | 6,3 | 40,0 |
| 67,83 | 32,1 | 120 | V | 230 | -29,1 | 7,9 | 40,0 |
| 163,37 | 35,4 | 100 | H | 60 | -24,2 | 4,6 | 40,0 |
| 232,73 | 33,9 | 150 | V | 170 | -21,5 | 13,1 | 47,0 |
| 450,98 | 39,7 | 130 | H | 300 | -15,1 | 7,3 | 47,0 |
| 471,83 | 41,1 | 220 | H | 255 | -14,6 | 5,9 | 47,0 |
| 511,60 | 41,2 | 250 | H | 310 | -13,8 | 5,8 | 47,0 |

# Примечания

- H : горизонтальная поляризация, V : вертикальная поляризация

- уровень квазипика = чтение (показание) + поправочный(антенный коэффициент + потеря в кабеле - предусилитель)

- значение запаса = предел – уровень квазипика

- Неопределённость измерения приблизительно установлена на ± 4.86 дБ.

Неопределённость измерения указывается с уверенностью 95.45 % с коэффициентом запаса, k = 2.

5.	результат был положительный, но в пределах неопределённости измерения

# 3.3 Испытание на защищённость от электростатического разряда

Испытал  Seung-bum Cho

# Ниже приводится листок данных об испытании.

| Контрольная точка | Вид разряда CD=контактныйAD=грозовой | Испытательное напряжение (кВ) | Число испытаний | Наблюдение | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VCP | CD | ±2,4,6 kВ | по 25 раз | Нормально | ПОЛОЖИТ. |
| Винт | CD | ±2,4,6 kВ | по 25 раз | Нормально | ПОЛОЖИТ. |
| Корпус | CD | ±2,4,6 kВ | по 25 раз | Нормально | ПОЛОЖИТ. |
| Опорн. поверхность | AD | ±2,4,8 kВ | по 10 раз | Нормально | ПОЛОЖИТ. |
| Кабель | AD | ±2,4,8 kВ | по 10 раз | Нормально | ПОЛОЖИТ. |
| СВЕТОДИОД | AD | ±2,4,8 kВ | по 10 раз | Нормально | ПОЛОЖИТ. |

[контрольная точка] AD          / CD

# Замечания

Первичные функции, как описывается ниже, были полностью в рабочем состоянии во время  и после испытания.

1. Нет ухудшения на ОРТОПЕДИЧЕСКОМ УСТРОЙСТВЕ

# 3.3.4  Фотографии конфигурации испытания на защищённость от электростатического разряда

# 3.4 Испытание на защищённость электромагнитного поля ВЧ

Испытания проводились в соответствии со стандартом EN 60601-1-2:2007 в диапазоне частот от 80 МГц до 2.5 ГГц. Передающая антенна располагалась на расстоянии 3 метров(или 1,8 метра) от ОРТОПЕДИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА на высоте 1 метр над полом. Стороны ОРТОПЕДИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА подвергались действию равномерного поля 3 В/м с использованием как горизонтальной, так и вертикальной поляризации антенны.

# 3.4.1	Условие испытания

EN 60601-1-2:2007

EN 61000-4-3: 2002+A1:2002

12 августа 2009

3 В/м

Смотри описание критериев на стр. 6

(20 ± 1) °C / (46 ± 2) % О.В./ 100.3 kПa

Метод испытания (стандарт):

Дата:

Напряжённость испытательного поля (В/м):

Критерий эффективности:

Температура/влажность/давление:

# 3.4.2	Список испытательного оборудования

| Вид оборудования | Модель | Изготовитель | Серийный № | Срок | Использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УСИЛИТЕЛЬ | 250W1000A | AR | 0327278 | Нет сведений | да |
| УСИЛИТЕЛЬ | 60S1G3 | AR | 0327239 | Нет сведений | да |
| ВАТТМЕТР | NRVD | R&S | 101297 | 2009.11.13 | да |
| ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ | SMR40 | R&S | 100540 | 2010.01.19 | да |
| ЛОГОПЕРИ ОДИЧЕСКАЯ АНТЕННА С ВЫСОКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ УСИЛЕНИЯ | HL046E | R&S | 100043 | Нет сведений | да |
| 10В ВСТАВНОЙ БЛОК | URV5-Z2 | R&S | 100346 | 2009.11.13 | да |
| 10В ВСТАВНОЙ БЛОК | URV5-Z2 | R&S | 100347 | 2009.11.13 | да |
| ПРОБНИК ПОЛЯ | HI-6005 | ETS-LINDGREN | 0086968 | 2010.01.31 | да |

3.4.3 Результат испытания на защищённость электромагнитного поля ВЧ

# Испытание на защищённость электромагнитного поля: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

# Оборудование соответствует требованиям.

# Ниже приводится листок данных об испытании.

| Диапазон частот (МГц) | Положение (угол) | Полярность антенны | Напряжённость поля (В/м) | Модуляция | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80~2 500 | Переднее | вертикальная | 3 | 80 % AM(1 kГц) | ПОЛОЖИТ. |
| 80~2 500 | Заднее | вертикальная | 3 | 80 % AM(1 kГц) | ПОЛОЖИТ. |
| 80~2 500 | Правое | вертикальная | 3 | 80 % AM(1 kГц) | ПОЛОЖИТ. |
| 80~2 500 | Левое | вертикальная | 3 | 80 % AM(1 kГц ) | ПОЛОЖИТ. |
| 80~2 500 | Переднее | горизонтальная | 3 | 80 % AM(1 kГц) | ПОЛОЖИТ. |
| 80~2 500 | Заднее | горизонтальная | 3 | 80 % AM(1 kГц) | ПОЛОЖИТ. |
| 80~2 500 | Правое | горизонтальная | 3 | 80 % AM(1 kГц) | ПОЛОЖИТ. |
| 80~2 500 | Левое | горизонтальная | 3 | 80 % AM(1 kГц) | ПОЛОЖИТ. |

# Испытал Seung-bum Cho

# Замечания

Первичные функции, как описывается ниже, были полностью в рабочем состоянии во время  и после испытания.

1. Нет ухудшения на ОРТОПЕДИЧЕСКОМ УСТРОЙСТВЕ

# 3.4.4 Фотографии конфигурации испытания на защищённость от электростатического разряда

# 3.5 Испытание на защищённость быстрых переходных режимов

Испытания проводились в соответствии со стандартом EN 60601-1-2:2007.

Испытания проводились на линиях электроснабжения 2 кВ/переменного тока.

3.5.1 Условие испытания

Стандарт по испытаниям: EN 60601-1-2:2007

Метод испытания: EN 61000-4-4:2004

Дата проведения испытания: 11 августа 2009 г.

Испытательное напряжение: ± 2 kВ

Критерий эффективности: Смотри описание критериев на странице 6 оригинала

Температура/влажность/давление: (24 ± 1) °C / (41 ± 2) % О.В./ 100,2 kПa

3.5.2 Список испытательного оборудования

| Вид оборудования | Модель | Изготовитель | Серийный № | Срок | использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объединённая испытательная система | ECOMPACT4 | Haefely | 170328 | 2010.06.18 | да |

3.5.3  Результат испытания на защищённость быстрых электрических переходных режимов/всплесков

Испытание на защищённость быстрых электрических переходных режимов/всплесков: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

# Оборудование соответствует требованиям.

# Ниже приводится листок данных об испытании.

| Линия | Напряжение | Соединение | Время инжекции (ввода) (сек) | Результат t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ± 2 kВ | Прямое | 60 | ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ |
| L1 | ± 2 kВ | Прямое | 60 | ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ |
| PE | ± 2 kВ | Прямое | 60 | ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ |
| N,L1 | ± 2 kВ | Прямое | 60 | ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ |
| L1,PE | ± 2 kВ | Прямое | 60 | ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ |
| N,PE | ± 2 kВ | Прямое | 60 | ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ |
| L1,N,PE | ± 2 kВ | Прямое | 60 | ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ |

Испытал Seung-bum Cho

Первичные функции, как описывается ниже, были полностью в рабочем состоянии во время  и после испытания.

1. Нет ухудшения на ОРТОПЕДИЧЕСКОМ УСТРОЙСТВЕ

3.5.4 Фотографии конфигурации испытания на защищённость быстрых переходных режимов

# 3.6 Испытание на защищённость от выбросов (бросков) тока

Испытания проводились в соответствии со стандартом EN 60601-1-2:2007. Испытания проводились при 1 кВ – линия к линии переменного тока, 2 кВ – к линии переменного тока к РЕ.

# 3.6.1 Условие испытания

Стандарт по испытанию. Метод испытания

Дата испытательного напряжения

Критерий эффективности Температура/влажность/давление

# 3.6.2  Список испытательного оборудования

EN 60601-1-2:2007 EN61000-4-5:2006

11 августа  2009

±1 kВ(линия к линии), ± 2 kВ(линия к PE)

Смотри описание критериев на стр. 6 (24 ± 1) °C / (41 ± 2) % О.В./ 100.2 kПa

| Вид оборудования | Модель | Изготовитель | Серийный № | Срок | Использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объединённая испытательная система | ECOMPACT4 | Haefely | 170328 | 2010.06.18 | да |

# 3.6.3 Результат испытания на защищённость от выбросов (бросков) тока

# Испытание на защищённость от выбросов (бросков) тока:  ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

# Оборудование соответствует требованиям.

# Ниже приводится листок данных об испытании.

| Линия | Напряжение | Соединение | Фаза (степень/градус) | инжекция (счёт - мин) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1-N | ± 1 kВ | 2 Q, 18 fi | 0,90,180,270 | 5 раз - 5 мин | Положительный |
| L1-PE | ± 2 kВ | 12 Q, 9 fi | 0,90,180,270 | 5 раз - 5 мин | Положительный |
| N-PE | ± 2 kВ | 12 Q, 9 fi | 0,90,180,270 | 5 раз - 5 мин | Положительный |

Испытал Seung-bum Cho

# Замечания

Первичные функции, как описывается ниже, были полностью в рабочем состоянии во время  и после испытания.

1. Нет ухудшения на ОРТОПЕДИЧЕСКОМ  УСТРОЙСТВЕ

3.6.4 Фотографии конфигурации испытания на защищённость от выбросов (бросков) тока

# 3.7 Испытание на защищённость общего режима ВЧ

Испытания проводились в соответствии со стандартом EN 60601-1-2:2007.

:	EN 60601-1-2:2007

:	EN 61000-4-6:1996+A1:2001

:	11 августа 2009 г.

:	3 В

:	Смотри описание критериев на стр. 6 (24 (24± 1) °C / (41 ± 2) % О.В./ 100.2 kПa

В диапазоне частот от 150 kГц до 80 МГц испытания проводились при 3 В на линии электроснабжения

3.7.1 Условие испытания

Стандарт по испытанию. Метод

испытания.

Дата

Напряжение

Критерий эффективности Температура/влажность/давление

# 3.7.3  Результат испытания на защищённость общего режима ВЧ

Проведено испытание на защищённость: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

# Оборудование соответствует требованиям.

G

# Ниже приводится листок данных об испытании.

| Частота (МГц) | Соединение | Испытательное напряжение | Время пребывания | Модуляция | Размер шага | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.15 ~ 80 | CDN(M3) | 3 В | 3 с | 80 % AM @ 1 kГц | 1.0 % | Положительный |

Испытал Seung-bum Cho

# Замечания

Первичные функции, как описывается ниже, были полностью в рабочем состоянии во время  и после испытания.

1. Нет ухудшения на ОРТОПЕДИЧЕСКОМ  УСТРОЙСТВЕ

3.7.4  Фотографии конфигурации испытания на защищённость общего режима ВЧ

# 3.8 Испытание на защищённость от провалов и прерываний напряжения

Испытания на провалы и прерывания напряжения проводились в соответствии со стандартом EN 60601-1-2:2007.

3.8.1 Условие испытания

Стандарт по испытанию:

Метод испытания	:

Дата испытания	:

Испытательное напряжение	:

Провалы и прерывания напряжения	:

Критерий эффективности	:

EN 60601-1-2:2007 EN 61000-4-11:2004

11 августа 2009 г.

(переменный ток) 120 , переменный ток 230 В

100 % (0,5 цикла), 60 % (5 циклов), 30 % (25 циклов) 100 % (250 циклов)

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ  УСТРОЙСТВО остаётся безопасным, компоненты не выходят из строя, и  оператор может возвращать его в состояние до испытания.

Температура/влажность/давление :   (23 ± 1) °C / (40 ± 2) % О.В./ 100.2 kПa

3.8.2 Список испытательного оборудования

| Вид оборудования | Модель | Изготовитель | Серийный № | Срок | Использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объединённая испытательная система | ECOMPACT4 | Haefely | 170328 | 2010.06.18 | IEI |

3.8.3 Результат испытания на защищённость от провалов и прерываний напряжения

Испытание на защищённость от провалов и прерываний напряжения:

# ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

# Оборудование соответствует требованиям.

# Ниже приводится листок данных об испытании.

| Остаточное напряжение (%) | Цикл | Угол ( ° ) | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,5 | 0,180 | Положительный |
| 40 | 5 | 0,180 | Положительный |
| 70 | 25 | 0,180 | Положительный |
| 0 | 250 | 0,180 | Положительный (примечание 1) |

# Испытал Seung-bum Cho

# Замечания

Первичные функции, как описывается ниже, были полностью в рабочем состоянии во время и  после испытания. Примечание

1. ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО включалось/выключалось во время испытания, но после испытания не произошло ухудшения ОРТОПЕДИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА.

3.8.4 Фотографии конфигурации испытания  на защищённость от провалов и прерываний напряжения

# 3.9 Магнитное поле промышленной частоты

Испытании проводились в соответствии со стандартом EN 61000-4-8.

3.9.1 Условие испытания

Стандарт по испытанию:	EN 60601-1-2:2007

Метод испытания:	EN 61000-4-8:1993+A1:2001

Дата испытания:	11 августа 2009 г.

Испытательное напряжение:	3 A/м

Критерий эффективности:	Смотри описание критериев на стр. 6 оригинала

Температура/влажность/давление:	(23 ± 1) °C / (40 ± 2) % О.В./ 100.2 kПa

3.9.2  Список испытательного оборудования

| Вид оборудования | Модель | Изготовитель | Серийный No | Срок | Использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Катушка магнитного поля | MFS100 | HAEFELY | 1684 | 2009.09.09 |  |

# 3.9.3  Результат испытания на защищённость магнитного поля промышленной чистоты

Проведённое испытание на защищённость:  ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

# Оборудование соответствует требованиям.

# Ниже приводится листок данных об испытании.

| Испытательный ток | Частота | Ось | Время испытания | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 A/м | 50 Гц | X, Y, Z | 60 сек. | Положительный |
| 3 A/м | 60 Гц | X, Y, Z | 60 сек. | Положительный |

# Испытал Seung-bum Cho

# Замечания

Первичные функции, как описывается ниже, были полностью в рабочем состоянии во время  и после испытания.

1. Нет ухудшения на ОРТОПЕДИЧЕСКОМ УСТРОЙСТВЕ.

# 3.9.4  Фотографии конфигурации магнитного поля промышленной частоты

# 3.10 Испытания на гармонику промышленной частоты и мерцающую эмиссию (излучение)

# 3.10.1	Порядок испытания

Испытания на мерцающую эмиссию:

Полное сопротивление контрольной цепи, исключая испытываемое устройство, но, включая внутреннее полное сопротивление источника питания,  должно быть равно эталонному полному сопротивлению. Стабильность и допуск на эталонное полное сопротивление должны быть достаточными для обеспечения достижения общей точности ±8% в течение всей процедуры оценки.

# 3.10.2	Условие испытания

Стандарт по испытанию

Дата Испытания

Температура/влажность

EN61000-3-2:2006

EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

13 августа  2009 г.

(23 ± 1) °C / (42 ± 2) % О.В.

# 3.10.3  Результат испытаний на гармоники и мерцающую эмиссию

# Гармоники промышленной частоты

:  ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

# Испытания на мерцающую эмиссию

:  ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Таблица к стр. 30 оригинала

| Изделие: KNX-7000 Серийный №: нет сведений Описание: | 13 августа 2009 г. 1:31 дня Страница 1 из 1 |
| --- | --- |
| Дата испытания: 13 августа 2009 г., 1:19 дня Результат – название: KNX-7000 |
| Вид испытания: EN61000:200 1 Harmonics Inc. Interharmonics to (k) EN61000-4-7 Пределы: Класс А Анализатор мощности: Voltech PM6000 v1. 09.02RC1 s/n 100008700108 Источник переменного тока: источник сети сильного тока / ручной источник |
| Результаты гармоники относительно выбранных пределов: НЕТ СВЕДЕНИЙ | Примечания: Минимальная мощность больше максимума |
| Детали контрольных параметров Рабочая частота: Рабочее напряжение: Указанная мощность: Основной ток: Коэффициент мощности: Средний входной ток: Максимальный РОНС (гармонический ток) Предел РОНС: Максимальный ТНС:(общий гармонический ток): Минимальная мощность: Умножитель класса: Продолжительность испытания: | Пользователь введён 50 230 0,0000 0,0000 0,0000 75 1,0000 00:02:30 | Измерено 49,9840 230,5412 58,8857 0,2596 0,3648 0,3958 0,1495 0,2514 0,4598 |

| Изделие: KNX-7000 Серийный no: нет свед. Описание: Результат, название: KNX-7000 | 13 августа 20091:31 дня страница 1 из 1 |
| --- | --- |
| Voltech IEC61000-3 Windows, программное обеспечение 1.03.02 | Дата испытания: 13 августа 2009 1:19 дня |
| Вид испытания: испытание на колеблющиеся гармоники - таблица худших случаев (2001) анализатор мощности Voltech PMGO00 V1.09.02RC1 s/n 100006700108 источник переменного тока: источник сети сильного тока/ ручной источник |
| Общий результат: Нет сведений |  |

| Класс | класс A |
| --- | --- |
| Умножитель класса | 1 |

| замер | Предел L1 | Предел L2 | Среднее показание | <L1 <L2 | Макс. показание | <L2 | Положит. Отрицат. | замер | Предел L1 | Предел L2 | Среднее показание | <L1 <L2 | Макс. показание | <L2 | Положит. Отрицат. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.0800A | 1.6200A | 18.95mA | ✓ ✓ | 27.26mА | ✓ | Положит. | 3 | 2.3000A | 3.4500A | 109.5А | ✓ ✓ | 173.9mA | ✓ | Положит. |
| 4 | 430.0mA | 645.0mA | 18.45mA | ✓ ✓ | 26.40mA | ✓ | Положит. | 5 | 1.1400A | 1.7100A | 106.7mА | ✓ ✓ | 174.0mA | ✓ | Положит. |
| 6 | 300.0mA | 450.0mA | 17.85mA | ✓ ✓ | 25.19mA | ✓ | Положит. | 7 | 770.0ma | 1.155mA | 101.4mА | ✓ ✓ | 165.8mА | ✓ | Положит. |
| 8 | 230.0mA | 345.0mA | 16.91mA | ✓ ✓ | 23.50mА | ✓ | Положит. | 9 | 400.0mA | 600.0mA | 95.12mА | ✓ ✓ | 155.7mA | ✓ | Положит. |
| 10 | 164.0mA | 276.0mA | 15.88mA | ✓ ✓ | 21.56mА | ✓ | Положит. | 11 | 330.0mA | 495.0mA | 88.06mА | ✓ ✓ | 144.2mA | ✓ | Положит. |
| 12 | 153.3mA | 230.0mA | 14.77mA | ✓ ✓ | 19.52mA | ✓ | Положит. | 13 | 210.0mA | 315.0mA | 80.54mА | ✓ ✓ | 131.6mA | ✓ | Положит. |
| 14 | 131.4mA | 197.1mA | 13.56mA | ✓ ✓ | 17.61mA | ✓ | Положит. | 15 | 150.0mА | 225.0mA | 73.05mA | ✓ ✓ | 118.6mА | ✓ | Положит. |
| 16 | 115.0mA | 172.5mA | 12.32mA | ✓ ✓ | 15.81mA | ✓ | Положит. | 17 | 132.3mA | 193.5mА | 65.89mА | ✓ ✓ | 105.6mА | ✓ | Положит. |
| 18 | 102.2mA | 153.3mA | 11.09mA | ✓ ✓ | 14.01mA | ✓ | Положит. | 19 | 118.4mA | 177.6mA | 59.41mА | ✓ ✓ | 93.17mA | ✓ | Положит. |
| 20 | 92.00mA | 138.0mA | 9.918mA | ✓ ✓ | 12.29mA | ✓ | Положит. | 21 | 107.1mA | 160.7mА | 53.67mA | ✓ ✓ | 81.40mA | ✓ | Положит. |
| 22 | 83.63mA | 125.4mA | 8.766mA | ✓ ✓ | 10.69mA | ✓ | Положит. | 23 | 97.82mA | 146.7mA | 48.65mА | ✓ ✓ | 70.51mA | ✓ | Положит. |
| 24 | 76.66mA | 115.0mA | 7.690mA | ✓ ✓ | 9.241mA | ✓ | Положит. | 25 | 90.00mA | 135.0mA | 44.19mА | ✓ ✓ | 60.48mA | ✓ | Положит. |
| 26 | 70.76mA | 105.1mA | 6.633mA | ✓ ✓ | 7.918mA | ✓ | Положит. | 27 | 83.33mA | 125.0mA | 40.06mА | ✓ ✓ | 51.31mA | ✓ | Положит. |
| 28 | 65.71mA | 98.57mA | 5.595mA | ✓ ✓ | 6.668mА | ✓ | Положит. | 29 | 77.58mА | 116.3mA | 35.97mA | ✓ ✓ | 42.83mA | ✓ | Положит. |
| 30 | 61.33mA | 92.00mA | 4.641mA | ✓ ✓ | 5.622mA | ✓ | Не установ. | 31 | 72.58mА | 108.8mA | 31.82mА | ✓ ✓ | 36.34mA | ✓ | Положит. |
| 32 | 57.50mA | 86.25mA | 3.798mA | ✓ ✓ | 4.695mA | ✓ | Не установ. | 33 | 66.18mA | 102.2mA | 27.53mA | ✓ ✓ | 29.25mA | ✓ | Положит. |
| 34 | 54.11mA | 81.17mA | 3.052mA | ✓ ✓ | 3.845mА | ✓ | Не установ. | 35 | 64.28mA | 96.42mА | 23.06mA | ✓ ✓ | 23.91mA | ✓ | Положит. |
| 36 | 51.11mA | 76.66mA | 2.364mA | ✓ ✓ | 3.054mA | ✓ | Не установ. | 37 | 60.81mA | 91.21mA | 18.44mА | ✓ ✓ | 19.73mA | ✓ | Положит. |
| 38 | 48.42mA | 72.63mA | 2.045mA | ✓ ✓ | 2.724mA | ✓ | Не установ. | 39 | 57.69mA | 86.53mA | 13.99mА | ✓ ✓ | 15.64mA | ✓ | Положит. |
| 40 | 46.00mA | 69.00mA | 1.851mA | ✓ ✓ | 2.700mA | ✓ | Не установ. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Гармонический ток, который больше 0.6% тока  5mA, не приводит к искажению текста.

| Изделие: KNX-7000 серийный №: нет сведений Описание: Результат - название: KNX-7000 | 13 августа 2009 1:12 дня страница 1 из 1 |
| --- | --- |
| Voltech IEC61000-3 Windows, программное обеспечение 1.03.02 | Дата испытания: 13 августа 2009 12:22 дня |
| Вид испытания: Испытание на мерцающую эмиссию - таблица Анализатор мощности: Voltech PMGO00 V1.09.02RC1 s/n 1000067001 OB источник переменного тока: Источник сети сильного тока / ручной источник |
| Общий результат: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ | Примечания: Метод измерения – напряжение |

|  | Pst | dc (%) | dmax (%) | d(t) > 3.3% (мс) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| предел | 1.000 | 3.300 | 4.000 | 500 |
| Чтение (показание) 1 | 0.111 | 0.02G | 0.327 | 0 |

4. ФОТОГРАФИИ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА

5. Описание модификации ОРТОПЕДИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА

- Ферритный сердечник (изготовитель): TDK / модель No.:ZCAT3035)

- Ферритный сердечник x 2 (изготовитель): E-TECH / модель No.:CU1330B)

- Ферритный сердечник (изготовитель): TDK / модель No.:ZCAT3035)

- Шумовой фильтр (изготовитель): FINE SUNTRONIX / модель No.:SN-M6H-CM)

# Text boxes

| Основной стандарт | Наименование | Результат испытания |
| --- | --- | --- |
| EN 55011:2007 CISPR 11:2003+A1:2004 | Кондуктивное излучение | Положительно |
|  | Излучение | Положительно |
| EN61000-4-2 / IEC61000-4-2 | Электростатический разряд | Положительно |
| EN61000-4-3 / IEC61000-4-3 | Электромагнитное поле ВЧ | Положительно |
| EN61000-4-4 / IEC61000-4-4 | Быстрый переходный режим /всплеск (выброс) | Положительно |
| EN61000-4-5 / IEC61000-4-5 | Выброс (бросок) тока (напряжения) | Положительно |
| EN61000-4-6 / IEC61000-4-6 | Общий режим ВЧ | Положительно |
| EN61000-4-11 / IEC61000-4-11 | Провалы и прерывания напряжения | Положительно |
| EN61000-4-8 / IEC61000-4-8 | Магнитное поле промышленной частоты | Положительно |
| EN 61000-3-2:2006 | * Эмиссия гармонического тока | Положительно |
| EN 61000-3-3:1995 +A1:2001+A2:2005 | * Колебания и мерцание напряжения | Положительно |

* Настоящее испытание было проведено фирмой "LTA Co., Ltd.", нашей субподрядной лабораторией Laboratory

2.2 Стандарт по методам измерения

Испытал Seung-bum Cho

| Вид оборудования | Модель | Изготовитель | Серийный № | Срок | Использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMI TEST RECEIVER (приёмник испытания) | ESU8 | R&S | 100128 | 2010.01.19 | да |
| Антенная мачта | АНТЕННАЯ МАЧТА AM4.0 | "MATURO GMBH" | Нет сведений | Нет сведений | да |
| Поворотная платформа антенны Контроллер | Поворотная платформа TT1.2 SI-0 | "MATURO GMBH" | Нет сведений | Нет сведений | да |
| BILOG ANT | CBL6112D | TESEQ | 25233 | 2010.06.02 | да |
| Предусилитель | AM-1431 | MITEQ | 1336160 | 2010.07.08 | да |

3.2.3 Список испыт. обор-я

Испытал  Seung-bum Cho

Объёмлющий порт

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ  УСТРОЙСТВО  было установлено на изоляторах  0,5 мм над горизонтальной соединительной плоскостью и испытано в соответствии со стандартом EN 61000-4-2.

Грозовой разряд

Потенциал 2 kВ первоначально применялся к каждой соответствующей контрольной точке в обеих полярностях; затем уровень верности увеличивался до 4 кВ и далее до 8 кВ. Полный уровень разряда применялся, всего, 20 раз к  каждой контрольной точке – 10 положительных и 10 отрицательных разрядов. Интервал между разрядами составлял, минимум, 1 секунду.

Контактный разряд

Потенциал 2 кВ первоначально применялся ко всем проводящим поверхностям, доступным для пользователя. Уровень увеличивался до 6 кВ. Затем .уровень полного разряда 6 кВ применялся к каждой контрольной точке – 25 положительных и 25 отрицательных разрядов. Каждая вертикальная сторона ОРТОПЕДИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА подвергалась действию разрядов 6 кВ вертикальной соединительной плоскости (VCP). Основание ОРТОПЕДИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА подвергалось действию разрядов 6 кВ горизонтальной соединительной плоскости (HCP) - 25 положительных и 25 отрицательных разрядов.

В ходе этого испытания проверялась правильность работы ОРТОПЕДИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА.

3.3.1 Условие испытания

Стандартный метод испытания (стандарт),

дата

Критерий эффективности Температура/влажность/давление

| Вид оборудования | Модель | Изготовитель | Серийный № | Срок | Использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИМИТАТОР ESD | ESS-2000 | NOISEKEN | ESS0422543 | 2010.06.22 | да |

3.3.3 Результат испытания на защищённость от электростатического разряда

3.3.2  Список испытуемого  оборудования

Испытание на защищённость от электростатического разряда:   ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

Оборудование соответствует                        требованиям.

:	EN 60601-1-2:2007

:	EN61000-4-2:1995+A1:1998+A2:2001

:	11 августа 2009 г.

:	Смотри описание критериев на стр. 6

:	(24 ± 1) °C / (41 ± 2) % О.В./ 100.2 kПa

| Вид оборудования | Модель | Изготовитель | Серийный № | Срок | Использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НЕПРЕРЫВНЫЙ ИМИТАТОР ВОЛНЫ | CWS 500 C S1 | EM TEST | 0744103074 | 2010.04.22 | да |
| CDN | M2/M3 | EM TEST | 1107-59 | 2010.05.14 | да |

3.7.2 Список испыт. обор-я Test Equipment List